**（ご参考）遠心機定期自主検査表**

**保有期間３年**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業所 |  | 検査日 | 年 月 日 |
| 部門 |  | 検査者 |  |
| 遠心機・ロータの形式 |  | 製造番号 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | 検査箇所 | 検査方法 | 結果(いずれかに〇をつける) |
| 遠　心　機 | 1 | ロータ室内 | ロータ室（チャンバ）内に異物が入っていたり、水がたまったりしないか。 | はい・いいえ |
| 2 | 回転軸 | 回転軸に傷や変形はないか。 | はい・いいえ |
| 3 | 回転軸の軸受け部 | 異常音は聞こえないか。 | はい・いいえ |
| 4 | ドアロック機構 | ドアのフックは完全に掛かるか。運転中に蓋が開かないか。 | はい・いいえ対象外 |
| 5 | ドアスイッチ | ドア解放時回転しないか。 | はい・いいえ対象外 |
| 6 | ドアの取り付けねじ | ドアの取り付けねじは緩んでいないか。 | はい・いいえ |
| 7 | 電源接続 | 電源コードは正しく接続されているか。 | はい・いいえ |
| 8 | パネル操作 | 各つまみ、キーは正しく操作できるか。 | はい・いいえ |
| 9 | ブレーキ動作 | 回転を停止させるとき、自然減速と比べて早く減速するか。 | はい・いいえ |
| 10 | 設置 | 遠心機は水平に設置されているか。本体にガタつきはないか。 | はい・いいえ |
| 11 | 冷凍機 | 遠心機背面にある冷凍機ラジエータの空気取り入れ口にほこりがつまっていないか。 | はい・いいえ対象外 |
| 12 | 設置場所 | 遠心機の周囲は30cm以上あいているか。 | はい・いいえ |
| 13 | 外枠 | 遠心機各部にねじの緩み、振動はないか。 | はい・いいえ |
| 14 | 運転中の本体 | 運転中に異音や異常振動はないか。 | はい・いいえ |
| ロ　ー　タ | 1 | 傷、亀裂、さび、変形、腐食 | ロータの表面やチューブ穴内、バケットの底面などに傷、亀裂、さび、変形、腐食はないか。 | はい・いいえ |
| 2 | ロータの固定 | ロータつまみやロータ固定ナットの締め付けは十分か。 | はい・いいえ対象外 |
| 3 | 蓋やつまみ、Oリングの変形、摩耗 | ロータふたやロータつまみに変形やねじ部の摩耗、Oリングに変形や劣化はないか。 | はい・いいえ対象外 |
| 4 | バケットの振り上がり | スイングロータのバケットの振り上がりは滑らかか。グリス塗布が必要なロータは、バケットの溝にグリスが塗布されているか。 | はい・いいえ対象外 |
| 5 | 耐用回数、点検時期 | ロータ・バケットの耐用回数、点検時期に達していないか。 | はい・いいえ |

|  |
| --- |
| 総合判定　補修要・補修不要（いずれかに〇をつける） |
| 補修要の場合の措置内容 |  |